# 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概述

本项目是凉山公用管道检验检测设备采购项目。

二、采购项目及要求

（一）采购数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体分析设备 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 2 | 接地电阻测试仪 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 3 | 静电阻测量仪 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 4 | 埋地管道泄漏检测仪 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 5 | 地下管道防腐层探测检漏仪 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 6 | 地下管线探测定位仪 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 7 | 防腐层绝缘电阻测量仪 | 1 |  |  |
| 8 | 电火花检测仪 | 1 |  |  |
| 9 | 涂层测厚仪 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 10 | 杂散电流检测仪 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 11 | 土壤电阻率测试仪 | 1 |  |  |
| 12 | 密间隔管地电位检测仪 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 13 | 直流电压梯度检测系统 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 14 | 硫酸铜参比电极 | 1 |  |  |
| 15 | 数字万用表 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 16 | 现场金相检测仪 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 17 | 土壤氧化还原电位仪 | 1 |  |  |
| 18 | 便携式硬度计 | 1 |  |  |
| 19 | 手持式GPS导航仪 | 1 |  | 进口产品可以参与投标 |
| 20 | 轮式测距仪 | 1 |  |  |
| 20 |  |  | 含计量检定费 |  |

（二）设备具体参数

1、可燃气体分析设备

功能特点：

•	支持多种传感器

•	根据气体浓度自动切换，可以实现 ppm-LEL-VOL 的全程覆盖

•	可外接长达 30m 的采样管路，检测数据一样准确无误

•	大屏幕图文液晶显示，多国语言，支持中文

•	内置气体数据库，方便使用者选择，使检测结果更准确

•	使用 SD 卡数据存储，Excel 的数据格式，便于后期数据记录处理

•	使用可充电 3.7V 锂离子电池或 4 节 AA 碱性电池

技术参数：

| 气体 | 检测范围 | 默认精度（ppm） | 高精度（ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 0 – 500 pp | 1.0 | 0.1 |
| H2S | （TwinTox传感器）0-500 ppm | 1.0 | 不适用 |
| CO | 0–999 ppm | 1.0 | 不适用 |
| CO | （TwinTox传感器）: 0-500 ppm | 1.0 | 不适用 |
| SO2 | 0–150 ppm | 1.0 | 0.1 |
| 可燃气体 | 0–100% LEL ， 或者0–5.0% v/v 甲烷 | 1.0 0.1% | 不适用 不适用 |
| PH3 | 0–5.0 ppm | 1.0 | 0.1 |
| NH3 | 0–100 ppm | 1.0 | 0.1 |
| O2 | 0–30.0% vol | 0.1% | 不适用 |
| ClO2 | 0–1.00 ppm | 0.1 | 0.01 |
| O3 | 0–1.00 ppm | 0.01 | 0.01 |
| CO2 IR | 0–50,000 ppm ， 或者0-5.0% v/v CO2 | 150 0.01% | 不适用 不适用 |
| Cl2 | 0–50.0 ppm | 1.0 | 0.01 |
| NO2 | 0–99.9 ppm | 1.0 | 0.1 |
| HCN | 0–30.0 ppm | 1.0 | 0.1 |
| PID(VOCs) | 0 - 1000 ppm | 1 | 不适用 |

传感器配置	  1 个 LEL 或 LEL/VOL 传感器、1 个 MOS 传感器检测甲烷

采样方式	泵吸式

外壳材质	工程塑料，橡胶外套

防护等级	  IP65，防水，完全防尘

抗电磁辐射	  EMI/RF 等级：EMC Directive 89/336/EEC

温度	      -20℃ ~+50℃

湿度	       0%~95% 相对湿度（无冷凝）

显示屏	图形液晶显示器、带自动背光

显示语言	中文 / 英语 + 符号

显示内容	同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态

按键	       1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关

报警方式	   95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁

报警信号	高 / 低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警

报警点设置	单独设置高 / 低报警限值

报警模式	锁定或自动重置

数据存储	使用 SD 卡数据存储，EXCEL 数据格式

采样间隔	    1~3600 秒可调

数据通讯	    USB( 底座 )、RS232( 旅行充电器 )、通过 SD 读卡器下载检测数据

标定方式	零点 / 扩展标定

泵方式	内置

泵流速	        450~550cc/min

电池	        3.7V 可充电锂离子电池碱性电池适配器，使用 4 节 AA 碱性电池

运行时间	可连续工作 16 小时（视工作环境和使用频率）

锂电池充电时间	 8 小时

尺寸	        210mm×85mm×65mm

重量	        700g（含锂电池）

认证	        CMC 认证防暴

配置要求：

标准配置：主机（含指定传感器），锂电池，旅行充电器，橡胶保护套，进气管及水阱过滤器，使用说明书，资料及软件光盘。

2、接地电阻测试仪

功能特点：

具有量测大地电压功能

资料锁定，最大值/最小值锁定功能

自动关机功能：当电表操作约三分钟，将会自动关机，节省电源

测量电流输出：2mA

可作精密的三极式测量，也可自行作方便简易的二线式测量

当辅助接地钉接地电阻过高，LCD将显示"HΩ"警告

设计符合IEC1010-1安全规范

技术参数：

测量范围和精确度 (在23℃和45-75%RH)

功能	范围	准确度	过载保护

大地电压	0 ~ 399.9V (50Hz,60Hz)	±(1%位数+4位数)	          400Vrms/1分钟

接地电阻	0~39.99Ω	±(2%位数+0.2Ω)	          250Vrms/10秒

0~399.9Ω	±(2%位数+3位数)	          250Vrms/10秒

0~3999Ω	±(2%位数+3位数)	           250Vrms/10秒

安全规范	设计符合IEC1010-1、IEC61557

显示	    3 3/4 位液晶显示及最大读值3999.

绝缘阻抗	当测量时加500VDC，在电路和外壳间具有大于5MΩ的绝缘阻抗

抵挡电压	在电路与外壳间具有3700CV AC/1分钟抵挡电压

自动关机	约3分钟

尺寸	    190(长)x140(宽)77(高)mm

重量	    3000V AC for 1分钟

电源	    8x1.5V" AA "电池

重量	约800公克 (包含电池)

过载指示	LCD显示 " OL" 符号

操作温度和湿度	0℃到 40℃ (32℉到 104℉),80% RH 以下

储存温度和湿度	-10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉),70% RH 以下

配置要求：

测量主机→ 1台，辅助测试引线→ 1组,辅助接地钉→2支 ,吊带→1条 ,电池 "AA"或相等的→8个

3、静电阻测量仪

功能特点：

仪器外壳采用抗冲击橡胶保护圈，以防跌落等造成损坏

测试点到点电阻，接地电阻，体积电阻

符合IEC61340-2-3，EOS/ESD 4.1/6.1规范

测试电压：10V/100V自动或固定10V

测试时间：15秒或即时

测试量程：10E3-10E12Ω

读数显示：LCD数显和LED指示灯，指数表达方式

测试精度：±10%，±20%（大于等于10E11Ω）

同时测试环境温湿度

技术参数：

测试量程	：10³Ω-1012Ω

测试电压	：10V或100V+/-5% (自动选择）

测试精度	：+/-10%； +/-20% (大于等于 1011Ω)

测试时间	：15秒（全程模式）；即可（快速模式)

读数单位	：Ω

可测试环境温度	：+/-3°C误差

可测试相对湿度	：+/-10误差

点到点重锤电极	：5磅+/-2盎司

电源	：2节AA电池

配置要求：

测试表 1个; 点对点重锤电极 2个；测试连接线 2条（黑色/白色)； AA电池 2节，手提箱，原厂校正证书，产品说明书。

4、埋地管道泄漏检测仪

功能特点：

本产品能快速智能充电，无需人工控制；采用大规格集成电路，LCD显示，声音报警，电源欠压报警功能；选用进口传感器和进口气泵，具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高，选择性好，无需钻孔，直接地面检测埋地管道的泄漏点；报警声音随气体浓度变化而变化，操作人员无需观察显示部分，提高了工作效率。

技术参数：

外形设计：手持，伸缩式

检测气体：天然气，液化石油气，人工煤气

灵敏度：0~1000ppm，优于50ppm

1~100%LEL时，优于1%LEL

探测范围：0~1000ppm，1~100%LEL（自动）

预热时间：10s

响应时间：小于10s

电池：9.6V可充电锂离子电池

充电时间：不小于4H

待机时间：大于8H

工作条件：温度：-10~60摄氏度相对湿度：小于95%（无结露）

环境风速：小于5m/s

气体流量：1L/min

显示：液晶显示（带背光）

尺寸：165 mm×155 mm×68 mm

重量：1.1kg

配置要求：

主机、充电器、探杆、滤纸、针式探头、钟式探头

5、地下管道防腐层探测检漏仪

功能特点：

可以对管道路由定位、测深、对管道外防腐层破损状况评估、对管道外防腐层破损点定位、对重要管道进行定期跟踪检测、对新建设管道防腐层施工质量验收、对阴极保护故障点查找及保护效果评估。

技术参数：

（1）发射机

①功率：150瓦大功率，电压超限报警

②输出规格：三种模式（ELF（甚低频）最大范围4Hz+98Hz/128Hz、ELCD（甚低频）电流方向(4Hz+8Hz)CD+98Hz/128Hz、LFCD（低频）电流方向(4Hz+8Hz)CD+512Hz/640Hz）、频率同步输出，6档电流输出规格

③输入规格：交直流供电方式，达3A的输出信号电流

④检测范围：30公里（4Hz电流）

⑤环境： NEMA 3R 和 IP55(开盖),NEMA 6 and IP67(关闭状态)

⑥认证： CE认证

（2）接收机

①测绘模式:三种模式[ELF(甚低频)4Hz+128Hz/98Hz、LF(低频)640Hz/512Hz、(8kHz)电池供电发射机的标准定位频率]

②定位模式: 三种模式[探测电力线上的50Hz/60Hz信号、(CPS)探测CP发射机整流器上100Hz/120Hz微波信号、(8kHz)电池供电发射机的标准定位频率]

③显示模式：自动背光功能

④存储量：多达1000 个数据记录

⑤信号调节:具有自动信号衰减,自适应接地补偿

⑥功耗：低功耗，全天候工作

⑦检测精度：

深度探测精度：       3米 +/-2.5% （10英尺）  10米（条件良好）±5%

电流精度：±2.5%

定位精度：深度的±2.5%

增益范围：           0—120dB可调

重量：               3.3kg（7.2磅）

电池：               2节D型（碱性或镍铬电池）

A字架

附件A字架连接接收机可以进行防腐层破损和绝缘性故障的精确定位。PCM+接收机的显示屏能够显示故障方向，使用的方向箭头，使故障点更容易定位。PCM+也显示A字架脚针间的dB微电压读数，同时可以在不同的故障点之间进行对比，以确定最严重的故障。

破损定位精度≤1米。

配置要求：

1、发射机                                    1台

2、接收机        1台

3、标准A字架（用于精确定位破损点）          1个

4、220V交流电源连接线					1条

5、红黑色直流电源线                          1条

6、白绿信号输出线                            1条

7、中、英文用户手册各1份

8、仪器包                                    1个

其他要求：投标人开标时需提供生产厂家或中国总代针对本项目的授权书原件。

6、地下管线探测定位仪

功能特点：

主要用于在地面探测地下金属管道和电缆的准确位置、埋深、走向、路径和信号电流强度。

技术参数：

灵敏度          6E-15 Tesla, 5μA 1米处 (33kHz)

动态范围	     140dB rms/√Hz

可选性	         120dB/Hz

深度准确度	±3%

探棒频率	     512Hz、640Hz、8kHz、33kHz

最大深度读值	管线为30米，探棒为19.5米

定位精度	±5%

开机时间	＜1秒

增益控制	自动增益

主动定位频率	  577Hz、640Hz、870Hz、940Hz、4kHz、8kHz、

33kHz、65kHz、83kHz、131kHz、200kHz、

主动滤波频带

宽度	± 3Hz, 0 ＜ 1kHz

± 10Hz, ≥ 1kHz

操作温度	       -20 to 50°C

储存温度	       -20 to 70°C

电流故障查找	    220Hz to 4kHz

电池接收机：      2xD-cells(LR20)

发射机：      8 x D-cells (LR20)

电池寿命接收机：  30小时

发射机：       15小时，和信号状况有关

保修期	注册后三年

动态过载保护	   30dB (自动)

符合FCC,IC, ROHS, WEEE

重量	发射机= 2.6公斤（含干电池）， 4.2kg (含附件）

接收机 =1.9公斤（含干电池）

体积	700mm x 260mm × 330mm

质量认证	通过ISO 9001:2008

配置要求：

接收机一台，发射机一台，直连线一根，延长线一根，地钎一个，原装仪器包一个，中英文说明书各一份。

其他要求：投标人开标时需提供生产厂家或中国总代针对本项目的授权书原件。

7、防腐层绝缘电阻测量仪

功能特点：

1.1、有多种电压输出选择MS-2000(250V/500V/2500V/5000V)，测量电阻量程范围可达0～400GΩ。

1.2、两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围，数字显示的采用可精确得出测量结果。

1.3、采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强，仪器可自动计算吸收比和极化指数，无须人工干预。

1.4、界面简单方便，各种测量结果具有防掉电功能，可连续存储19次的测量结果。

1.5、仪表产生高压时，有提示音输出并有相应显示。

1.6、内置残留高压放电电路，测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。

1.7、交直流两用，配置可充电池和交流适配器。

1.8、仪表采用便携式设计，便于野外操作。

1.9、高压短路电流≥3mA，是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

技术参数：

| 输出电压 |  | 250V DC | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精 度 | 温度 | 23℃±5℃ |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻 | 250K～5G ±5％ | 500K～10G ±5％ | 1M～20G ±5％ | 2.5M～50G ±5％ | 5M～100G ±5％ |
|  |  | 其它范围：±10％ |  |  |  |  |
|  | 输出电压 | 2M～10G ±5％ | 4M～20G ±5％ | 8M～40G 0～+10％ | 20M～100GΩ 0～+10％ | 40M～200G 0～+10％ |
| 高压短路电流 |  | ≥3mA |  |  |  |  |
| 工作电源 |  | 8节AA型高容量充电电池，外置充电适配器(或8节AA型碱性电池) |  |  |  |  |
| 工作温度及湿度 |  | —10℃～40℃，最大相对湿度85％ |  |  |  |  |
| 保存温度及湿度 |  | —20℃～60℃，最大相对湿度90％ |  |  |  |  |
| 绝缘性能 |  | 电路与外壳间电压为1000V DC时，最大2000MΩ |  |  |  |  |
| 耐压性能 |  | 电路与外壳间施加3KV/50Hz正弦波交流电压，承受1分钟 |  |  |  |  |
| 尺寸 |  | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) |  |  |  |  |
| 重量 |  | 3kg |  |  |  |  |

配置要求：

1、主机                    1台

- 测试线                  1套

- 15V/4A充电适配器       1只

- 干电池                  8节

- 随机文件               1套

8、电火花检测仪

功能特点：

电火花检漏仪是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量、老化、腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。
体积小，质量轻，降低检测人员野外工作劳动强度。
微电子一体化高压发生器，克服静电现象；
采用数字显示，提高输出精度；
高压和电源电压能自动转换；
快速智能充电，充足自停，无需人工控制；
电源采用微型开关电源，提高性能；
开机自检功能；
防静电，高压误输入等防护系统；
特设保护、自动调节功能；
线路采用模块化结构，三防设计，大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。

技术参数：

1、测量范围：A型：0.03-3.5mm（以环氧煤沥青为介质）
             B型：3.5-10.mm（以石油沥青为介质）
             C型：0.03-10.mm（以环氧煤沥青、石油沥青为介质）
2、输出高压：A型：0.5-15KV
             B型：15-35KV
             C型：0.5-35KV
3、显示：数显
4、高压控制系统：全数字控制

5、直流供电：12v
6、功耗：＜5w
7、报警延时：1-2秒
8、高压枪：进口高压发生器
9、包装：铝合金包装箱
10、主机尺寸：165mm×155mm× 68mm
11、主机重量：1.5kg（含电池）

配置要求：

1、主机          1台

2、高压枪        1根

3、板式探刷    1把

4、充电器       1只

5、长接地线    1根

6、短接地线     1根

7、连接磁铁   1只

8、接地棒        2根

9、高压手套     1副

10、随机文件      1套

9、涂层测厚仪

功能特点：

易读的大阿拉伯数字显示

在高处测量时，只需轻轻一弹按键，屏幕的显示内容就可旋转过来

精准的测量值，即使在难以靠近的地方

可自由选择多种语言：德语，英语，法语，西班牙语，意大利语，瑞典语，葡萄牙语，捷克语，罗马尼亚语。其他语言按需求配置。

简单的菜单导航只需4个按件（箔按键）●只需1节电池（AAA）

内置探头用于测量铁磁基体上的非铁磁层（颜料，漆，塑料，橡胶，铬，铜，锌，陶瓷，绝缘体等）的厚度

弹簧伸缩探头可以产生持续的压力

方便快捷，出厂前已经校准

零校准和膜层平均值校准

零校准和膜层校准

不到1秒钟就可测量出准确的数值

技术参数：

B/W-LCD ,背光灯带有发光板，约25mm*16mm

分辨率  128 x 64 pix

测量范围: 0 .. 3000 µm (120 mils)

测量方法:  磁感应法 符合标准DIN EN ISO 2178

测量误差/测量精度在ST52 上2点校准后

涂层 < 100 µm: 1 % +/- 1.5 µm

涂层  100 µm to 1200 µm: 1 to 3 % +/- 1 µm

涂层 > 1200 µm: 3 to 5 % +/- 1 µm

连接接口2.5mm立体接口，通过适合RS２３２的适配器线连接

发声器确认测量值（单次测量），键盘声，电池没电情况下的信号声

测量单位可选择um,mm, mil, inch

空气灰尘含量和湿度

防护等级IP 40 (防止入口处的颗粒>= 1 mm)

大小 48*94*17mm  （H*W*D）

重量约70 g, 2.6 oz

配置要求：

主机、说明书、合格证。

10、杂散电流检测仪

功能特点：

1、实现测定由杂散电流影响的管段，精确定出杂散电流的流入流出点，分辨杂散电流方向，辨别杂散电流的干扰源

2、设备配置应可满足检测静态及动态干扰源的要求

技术参数：

（1）智能感应器

1、检测方式：可同时测量管中电流和管-地电位

2、数据显示：即时检测数据阅读器，存储数据及分析浏览软件

3、传感器：4对磁力计

4、数据记录：8M，16M，32M 128M Media卡可选

5、数据显示：实时数据显示

6、电池：可充电电池，连续供电大于48小时,可进行不小于48小时数据记录

7、工作温度：-20℃～+50℃

8、环境保护：满足EN60068-2-29/ EN60068-2-6/ EN60068-2-32标准要求

9、外形尺寸：不大于125cm (L)×30cm (W)×20cm (H)

10、重量：≤10公斤

11、机壳：铝制防锈外壳、全防水设计

12、冲击试验：可抵抗1米高处掉于水泥地面的冲击

13、电池寿命：48小时

14、频率响应范围：0.1HZ—80HZ

15、确定电流方向和来源。

（2）智能中断器

1、开关设置：0-100秒内任意设定开/关时间

2、电池：电池寿命不小于300小时，或在阴极保护系统提供电源时连续工作

3、控制方式：微处理器控制

4、同步方式：标准的主/从同步

5、机壳：高抗击塑料，防火材料

6、外形尺寸：不大于300(L)×150 (W)×80mm(H)

7、重量：≤2.5Kg

8、工作温度：-20℃～+60℃

9、GPS同步：+/-4 ms

10、转换容量：50A

（3）智能探针

1、智能探针用于复杂的管道系统或强干扰区域

2、在闹市区可以过滤不必要的交通信号干扰

3、消除临近平行管道的电磁干扰

4、连接SCM智能感应器的连接点,电流方向箭头

5、“开”电源按钮（智能探针通过SCM智能感应器关闭电源）

6、外形尺寸：不大于1500(L)×300 (W)×10mm(H)

7、重量：≤1.2Kg

（4）单位和显示分辨率

1、单位：mV/mA

2、分辨率≥1.0

（5）数据分析软件

1、使用数据分析软件可浏览和分析由SCM智能感应器创建的检测数据文件，数据记录完之后，可从感应器中取出存储卡，可进行检测数据的转存。数据记录文件下载到笔记本电脑，使用数据分析软件处理检测数据，得出检测结果。

2、配备方便进行数据分析处理的软件，可对SCM智能感应器进行设置，可查看SCM智能感应器获得的矢量数据、管道电流信息，可建立检测时间段，提供检测分析时间轴基础，可对单一数据进行波动分析，多数据进行对比分析、相似分析、衰减分析等。

配置要求：

智能感应器 1个，智能信号中断器 1个，智能探针1个，高、低电位测量线各1根，SM数据存储卡1个，GPS同步天线 1个，电池充电器及连线 1个，多用途读卡器1个，USB转接连线1个，探针连线1个，SCM设置及原装数据分析软件一套，控制数据线1条，杂散电流SCM中文操作及分析软件1套，智能中断器仪器包1个，仪器箱1个，中、英文使用手册各1份。

其他要求：投标人开标时需提供生产厂家或中国总代针对本项目的授权书原件。

11、土壤电阻率测试仪

功能特点：

专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的，采用最新数字及微处理技术，精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻，导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术，具有独特的抗干扰能力和环境适应能力，重复测试一致强，确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。

接地电阻土壤电阻率测试仪由主机、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机超大LCD显示，白屏背光，棒图指示，一目了然。同时能存储300组数据，通过监控软件实现历史查询与在线实时监测功能，动态显示，告警指示，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

技术参数：

影响量基准条件工作条件备注

环境温度        23℃±1℃         -10℃～40℃        ----

环境湿渡        40%～60%       ＜80%             ----

仪表工作电压    9V±0.1V          9V±1.5V            ----

辅助接地电阻值＜100Ω＜30kΩ            rC、rP

干扰电压无＜20V              ----

干扰电流无＜2A               ----

测R时电极间距  a＞5d            a＞5d              ----

测ρ时电极间距  a＞20h            a＞20h

功能二三四线测量接地电阻、土壤电阻率；接地电压、交流电压测量

电源DC 9V (碱性干电池 LR14 1.5V 6节，连续待机300小时)

量程

接地电阻：0.00Ω～30.00kΩ

土壤电阻率：0.00Ωm～9000kΩm

接地电压：0V～600V

测量方式精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻

测量方法接地电阻：额定电流变极法，测量电流20mA Max

土壤电阻率：四极法(温纳法)

对地电压：平均值整流(P(S)-ES接口间）

测试频率128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC)

短路测试电流AC 20mA max

开路测试电压AC 40V max

测试电压波形正弦波

电极间距范围可设定1m～100m

换档

接地电阻：0.00Ω～30.00kΩ全自动换档

土壤电阻率：0.00Ωm～9000kΩm全自动换档

背光可控白屏背光，适合昏暗场所使用

显示模式4位超大LCD显示，白屏背光

测量指示测量中LED闪烁，LCD倒计数,进度棒图指示

LCD尺寸128mm×75mm

LCD显示域124mm×67mm

仪表尺寸高宽厚：215mm×190mm×95mm

标准测试线4条：红色20m，黑色20m，黄色10m，绿色10m各1条

简易测试线2条：红色1.6m，黑色1.6m各1条

辅助接地棒4根：φ10mm×150mm

配置要求：

仪表1台

仪表箱1个

辅助接地棒4根

标准测试线4条(红色20米；黄色10米；绿色10米；黑色20米各1条)

简易测试线2条(红色1.6米；黑色1.6米)

碱性干电池6节(LR14 1.5V)

监控软件光盘1份

RS232通讯线1条

用户手册/保修卡/合格证1份

12、密间隔管地电位检测仪

功能特点：

CIPS可以测量管线动态保护电位，静态数据记录仪可以完成静态数据监察，配备专业中文数据处理软件可以完成对大量数据的有效处理，实现保护时间比、保护距离比的精确计算，实现对管线阴保情况的有效性评估。

技术参数：

1.  智能数据记录仪（测量主机）：

1.1  2种同步模式及独有的特征点录入功能

★1.2  5种专门设计的数据记录通道：常规CIPS测量；常规CIPS测量+与纵向半电池之间的电位差的测量；常规CIPS测量+与横向半电池之间的电位差的测量；DCVG破损中心点的定位和电性测量；GPS坐标、时间和日期等数据记录，

★1.3  数据记录仪有持续可调的电位量程：

±10,25,50,100,250,1000,2500,5000,10000,25000毫伏

1.4  工作范围：62.5Km

1.5  使用温度：-20℃至50℃

1.6  内存：32MB 可以记录62500行数据

1.7  工作时间：22小时

1.8  电池: 内置锂电电池

1.9  环境: IP54

1.10 认证: CE

1.11 重量: 1.25Kg

1.12 尺寸：170mm*240mm*55mm

2.  强制电流GPS同步断流器：

2.1  工作范围：阴极保护系统

2.2  中断电流：50A

2.3  使用温度：-20℃至50℃

2.4  中断模式：模式1  0.45秒通电 0.8秒断电

模式2  1.6秒通电  0.9秒断电

模式3  0.8秒通电 0.45秒断电

模式4  3.0秒通电  2.0秒断电

模式5  4.0秒通电  1.0秒断电

2.5  电池：内置铅酸蓄电池 12V 4.5Ah

2.6  重量：2.5Kg

2.7  尺寸：166mm*117mm*145mm

4.  CIPS-DView检测数据处理软件：

4.1  能够实现完成不同通道数据的对比

4.2  多重数据的对比成图热点分析

4.3  与DCVG检测数据对比分析

★4.4  防腐层破损点与CIPS检测数据的对应分析等功能，同时还能够对数据进行筛选自动剔除无用数据，自动计算检测距离消除GPS信号的累积误差

4.5  数据处理后可以显示管道保护ON/OFF电位曲线图，以-0.85V为标准线，直观显示管道哪一位置或哪一时间段有没有达到标准内的保护范围

★4.6生产厂家原版英文软件和专业中文的处理软件，

配置要求：

智能数据记录仪（测量主机）1台，强制电流GPS同步断流器1台，原装英文软件和中文检测数据处理软件各1套，CIPS探杖手柄2个，硫酸铜参比探杖2个，断流器外部电缆2条，GPS同步天线2个，左/右手连接线各1条，右手串联线1条，主机卫星天线外接电池连线1条，电池充电器及分配线1条，断流器外接电源线1条，背架充电器1个，尾线背架及连线1个，参比电极顶端固定器4个，固定器胶垫4个，木质电极头4个，电极灌装瓶1个，硫酸铜晶体1瓶，PTFE密封带1个，数据下载连线及软件CD 1个，USB连线1条，尾线线轴5个，CIPS证书1个，使用手册（中、英文）各1份，探杖包1个，仪器箱1个。

其他要求：投标人开标时需提供生产厂家对投标商的授权书。

13、直流电压梯度检测系统

功能特点：

防腐层破损点的精确定位；对防腐层破损点严重程度进行量化评估；防腐层破损点的阴、阳极区的确定；确定防腐层缺陷位置的管道受保护程度；确定防腐层破损点的形状

技术参数：

1.  测量主机：

1.1  使用温度：-20℃至50℃

1.2  工作时间：22小时

★1.3  量程：10mV、25mV、50mV、100mV、250mV、1V、2.5V、4V

1.4  电池: 内置锂电电池

1.5  环境: IP54

1.6  认证: CE

1.7  重量: 1.25Kg

1.8  尺寸：170mm*240mm*55mm

2.  强制电流GPS同步断流器：

2.1  工作范围：阴极保护系统

2.2  中断电流：50A

2.3  使用温度：-20℃至50℃

★2.4  中断模式：模式1：0.45秒通电 0.8秒断电

模式2：1.6秒通电  0.9秒断电

模式3：0.8秒通电 0.45秒断电

模式4：3.0秒通电  2.0秒断电

模式5：4.0秒通电  1.0秒断电

2.5  电池：内置铅酸蓄电池 12V 4.5Ah

2.6  重量：2.5Kg

2.7  尺寸：166mm*117mm*145mm

配置要求：

测量主机1台，强制电流GPS同步断流器1台，探杖手柄（带偏转调节）2个，硫酸铜参比探杖2个，左/右手连接线各1条，断流器外部电缆2条，电池充电器1个，断流器外接电源线1条，GPS同步天线1个，参比电极顶端固定器4个，固定器胶垫4个，木质电极头4个，电极灌装瓶1个，硫酸铜晶体1瓶，PTFE密封带1个，DCVG证书1个，使用手册（中、英文）各1份，探杖包1个，中文数据处理软件一套，仪器箱1个。

其他要求：投标人开标时需提供生产厂家对投标商的授权书。

14、硫酸铜参比电极

功能特点：

便携式硫酸铜参比电极由于其携带与测量方便，在对埋地管道、地上储罐等金属构筑物的阴极保护中得到广泛应用。

技术参数：

临界电流密度：+38-10uA/cm²

电位精度：≤±10mV

电极设计寿命：˃10年

开路电位：+316 mV（vs,SHE）

配置要求：

硫酸铜参比电极、说明书、合格证。

15、数字万用表

功能特点：

真均方根值和快速 ACV/ACA 反应

双信道量测如同双信道示波器

( 电压 + 电压或电压 + 电流 )

频率 (Hz) + 波宽 (%) 同时显示

RS-232C 计算机接口

电容量测功能

技术参数：

直流电压    准确度  0.025 %

量程和分辨率    50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V

交流电压    准确度  0.4 %（真有效值）

量程和分辨率    50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V

直流电流    准确度  0,15%

量程和分辨率    500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A

交流电流    准确度  0.7 %（真有效值）

量程和分辨率    500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A

温度（不含探针）    准确度  1.0 %

量程和分辨率    200.0 °C 至 1090.0 °C（328.0 °F 至 1994.0 °F）

电阻    准确度  0.05 %

量程和分辨率    500.00Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ

电容    准确度  1.0 %

量程和分辨率    1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100.00 mF

频率    准确度  0.005% + 1

量程和分辨率    999.99 kHz

真均方根值和快速 ACV/ACA 反应

双信道量测如同双信道示波器

( 电压 + 电压或电压 + 电流 )

频率 (Hz) + 波宽 (%) 同时显示

RS-232C 计算机接口

记录器功能可记 10,708 笔资料

电容量测功能

电池9V

显示5 + 5 位 LCD 带模拟线图范围选择自动 及 手动过载警示OL消耗电流6 mA ( 大约 )电压不足警示

工作温度10 C to 50 C工作湿度小于 85% ( 相对湿度 )高度up to 2000M

储存温度-20℃ to 60℃储存湿度小于 75% ( 相对湿度 )

尺寸207mm(L) x 101mm (W) x 47mm (H)
8.15" (L) x 4" (W) x 1.85" (H)

重量430 克 / 15.2 盎司 ( 含电池 )

配置要求：主机、9V 电池 x 1、RS-232C 转接器说明书、合格证

16、便携式硬度计

功能特点：

依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行高精度检测。

支持“锻钢（Steel）”材料，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表。

方便切换至所有的硬度制式(HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS)，平行转换各硬度制测值。

采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器，信息丰富、直观。

全中文显示，菜单式操作，操作简单方便。

全自动背光显示，方便在光线灰暗环境使用。

RS232通信接口，可以方便、快捷的与PC机进行数据交换和参数设定。

一台主机可配备7种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型。更换时无需重新校准。

可存储最大600组（冲击次数32～1）硬度测量数据。每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。

可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

电源供电采用2节AA（五号）普通碱性电池，可连续工作不少于150小时，具有自动休眠、自动关机等节电功能。

液晶上有剩余电量指示图标，提示用户及时更换电池。

具有示值软件校准功能。

可配备功能强大的微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能，满足质量保证活动和管理的更高要求。

设计依据标准：《里氏硬度计技术条件》 JB/T 9378-2001。

技术参数：

测量范围：HLD（170～960）HLD

测量方向：360°垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上

硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)

测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢

显示：LCD,128×64图形点阵液晶

数据存储：最大600组（冲击次数32～1）

工作电压：2×1.5V普通碱性电池

持续工作时间：约100小时（不开背光时）

通讯接口：RS232

示值误差：误差小于等于6HLD(HLD=800)，

重复性误差小于6HLD(HLD=800时)

配置要求：

硬度计主机 1 台
D型冲击装置 1 只
小支承环 1 个
尼龙刷A 1 个
标准里氏硬度块 1 块 760±50HLD
5号碱性电池 2 节
使用说明书 1 本
仪器箱 1 个

17、现场金相检测仪

功能特点：

适合电站锅炉、管道、压力容器及各种大型铸锻件的现场金相分析仪器。是锅检所（特检院）、电科院、核电厂、火电厂、化工、航空、造船、汽轮机等等行业不可缺少的仪器。

1)无需砂纸，现场快速制样（3分钟）；且视野清晰；

2)能吸附于于各种形状、各种材料的物体之上

3)全套仪器自带微型电源，现场无需交流供电；打磨机电源约1kg，但能连续工作8小时；

4)特殊的螺杆移位结构，保证磁座在吸附于竖立表面时不自滑；

5)强大磁性，即使倒立于天花板表面也没问题；

6)打磨装置带有90度转角，超微型电机，可交直流两用，可正反转；

7)带同轴粗微调结构，对焦迅速；

8)图像采集采用高清无线摄像头，图像清晰。

9)仪器可在三维空间自由旋转，也可前后左右移动,适合复杂环境及狭窄空间现场金相检测;

10)仪器能固定于非铁磁性材料之上;

11)冷光源设计,不烫手，亮度大小任意调节，视野高清;

12)镜体可拆卸，大小和观测方向可以根据现场环境自由调节;

13)全套仪器小巧轻便，携带方便，且品质优越，外观精美。

技术参数：

★1、制样方法和速度：快速机械抛光，无需砂纸、无需电解；3-5分钟制样完成；

★2、照明方式：LED光源，DC 4.2V，无极调节；主能连续工作 40小时；。

★3、调焦系统：带粗微调结构，调焦迅速，并且是同轴粗微调，调焦平稳。

★4、镜体现场适应性：镜体大小和观测方向可以根据现场环境自由调节；并能在三维空间自由旋转；任何材质均可吸附。

★5、自锁装置：特殊的螺杆移位结构，保证磁座在吸附于竖立表面时不自滑；

★6、底座磁力大小：倒吸于天花板也不会跌落

★7、微型抛磨机转速和方向大小：手持式钢笔大小，带90度转角，15000转/分，无极调速，，能正反转；

★8、打磨耗材：由专用材料制作，可免去常规金相制样中打磨和抛光工序；

★9、镜头指标：分划目镜10X	视场范围18mm，平场消色差物镜10X NA0.25，平消色差物镜20X NA0.40，平场消色差物镜50X NA0.75。

★10、系统配有静态采集系统和动态采集系统，静态采集不低于1600万像素，动态采集不低于500万像素（无线摄像头，安卓、苹果系统可作为接收器），并配有笔记本电脑等现场图像处理系统和专业的图像处理软件系统，

10、移动行程：X轴行程≥10mm、Y轴行程≥10mm、z轴行程≥22mm；

12、吸附形状要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道(如Φ38㎜、Φ57㎜、Φ159㎜、Φ219㎜等)之上。

13、微型抛磨机供电方式：直流0-30V，交流220V均可使用；

14、拋磨机电源容量：160瓦时

15、拋磨机电源工作电压：输入直流33.6V，输出0-30V，无极调节；

16、拋磨机电源连续工作时间：连续工作时间8小时

17、专用金相打磨盘粒度及尺寸： 120目，直径20mm，

18、专用金相抛光盘粒度及尺寸： 1600目，直径20mm，

19、静态图像采集方法：采用奥林巴斯TG-3专业相机，带有显微镜专用菜单，可手机遥控拍摄，防水防潮，1600万像素；8G存储；

20、静态适配器倍率：内置10倍目镜，转接数码相机与显微镜；

21、显微图像动态采集方法：采用PTI-DC510显微动态采集器，500万像素，可无线传输，安卓、苹果系统的终端均可接收。

22、动态适配器倍率：内置10倍目镜，转接图像采集器与显微镜，视野范围接近目镜观测范围

23、图像处理方法：采用I5以上笔记本电脑，能实现现场金相实施预览、现场金相图像的采集与分析；

24、软件分析方法: 正版软件，有软件著作权证书免费升级。

25、仪器大小：全套仪器小巧轻便，可装载于小包，肩背至高空。

26、技术文件包括进口报关单、计量机构出具的的计量证书、国家光学仪器质量监督检验中心出具的检测报告。

配置要求：

| 序号 | 配置 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场金相显微镜 | PTI--5000 | 1只 |
| 2 | 目镜 | 10X | 1只 |
| 3 | 物镜 | 10X | 1只 |
| 4 | 物镜 | 20X | 1只 |
| 5 | 物镜 | 50X | 1只 |
| 6 | 显微镜充电器 | 专用 | 1只 |
| 7 | 磁性底座 | 专用 | 1只 |
| 8 | 小底座 | 专用 | 1只 |
| 9 | 深孔转接环 | 专用 | 1只 |
| 10 | 万向支架 |  | 1只 |
| 11 | 非铁磁性材料专用装置 |  | 1只 |
| 12 | 充电式微型快速金相抛磨机 |  | 1只 |
| 13 | 抛磨机专用可充电电源 |  | 1只 |
| 14 | 抛磨机电源专用充电器 |  | 1只 |
| 16 | 金相抛磨机交流电源 |  | 1只 |
| 17 | 专用金相抛磨盘(粗) |  | 20只 |
| 18 | 专用金相抛磨盘(精) |  | 20只 |
| 19 | 研磨膏 |  | 4只 |
| 20 | 数码相机 |  | 1只 |
| 21 | 工业数码相机适配器 |  | 1只 |
| 22 | 相机电池充电器 |  | 1只 |
| 23 | 存储卡 |  | 1只 |
| 24 | 专用显微图像采集器 |  | 1只 |
| 25 | 图像采集器适配器 |  | 1只 |
| 26 | 专业版金相软件 |  | 1套 |
| 27 | 软件光盘 |  | 1张 |
| 28 | 密码狗 |  | 1只 |
| 29 | 测微尺 |  | 1只 |
| 30 | 图像处理器 |  | 1只 |
| 31 | 图像接收器 |  | 1只 |
| 32 | 专用仪器箱包 |  | 2只 |
| 33 | 技术资料 |  | 1套 |

投标人开标时需提供生产厂家或中国总代针对本项目的授权书原件

18、土壤氧化还原电位仪

技术参数：

可测量pH值、温度、毫伏值、氧化还原电位（ORP）。微电脑处理器，测量精度高、重复性好、自动温度补偿，操作简单。配通用电极，满足常规pH的测量。

测量范围：0.00-14.0pH ±1999mv 0.0-100℃

解 析 度：0.01pH 1mV 0.1℃

精　　度：0.05pH 0.5℃ 1mV 0.1mV（200mV以内）

校正方式：一点或二点手动校正（pH4.0、9.18）

温度补偿：0-50℃自动温度补偿

配套电极：通用复合pH电极

输入阻抗：1012Ω

电　　源：4×12V AA电池，连续工作时间大于20小时

适用环境：0-50℃ 85%RH

19、手持式GPS导航仪

显示分辨率, WxH WQVGA, 240 x400

屏幕大小 3.0"

显示类型 彩色, 半反半透触摸屏

处理器 400 MHz

防水等级 IPX7

电池使用时间 15小时

通讯接口 USB 接口, 支持NMEA格式输出

数码相机 有

麦克风 有

扬声器 有

GPS芯片 20通道, SiRF starIII™

天线类型 全向贴片天线

GPS定位精度 3 ~ 5米

预装地图 中国基础地图

上载地图 支持

20、轮式测距仪

用于专业测绘作业、道路工程、管线铺设工程、电线电缆工程等施工作业的测量和评估，园林风景及高尔夫球场的施工测量，交通事故距离位置的测量，及农田建设管理的测量等等，其省时简便的优越性被越来越多的行业部门所发现和利用。

产品参数：

记录、显示方式：电子自动计数，数显

测量范围：0-99999.9米

轮子转动一圈为1米

三、以下设备投标时需提供样品

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下管道防腐层探测检漏仪 | 1 |  |
| 2 | 地下管线探测定位仪 | 1 |  |
| 3 | 密间隔管地电位检测仪 | 1 |  |
| 4 | 直流电压梯度检测系统 | 1 |  |
| 5 | 杂散电流检测仪 | 1 |  |

四、付款方式

合同约定。

五、交货时间及地点

1、交货时间：合同约定。

2、交货地点：采购人指定地点。

六、质保期

两年。

七、售后服务

1、验收

(1) 验收标准：设备验收在买方进行，以买卖双方签署的本技术协议与装箱单为依据。

(2) 卖方向买方出具设备的装箱单、使用说明书、合格证等资料。

(3) 安装调试由出卖人负责，买受人应向调试人员提供必要的、相应的帮助。

2、人员培训

设备在买方验收时，出卖人负责对买受人的操作人员、技术人员、设备维修人员等进行技术培训，使其达到独立安全操作、调整使用、日常维修维护和快速排除故障的能力；出卖方要求买受方上述人员应具备相应的素质。

3、质量保证：

设备三包期为交货之日起二年。在三包期内，卖方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，卖方及时为买方服务，积极协助买方完成维修任务。

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(基准价／投标报价)*30%*100 对符合小型和微型企业参与投标的报价给予6%的扣除(提供《中小企业声明函》及相关证明材料) |  |
| 2 | 技术指标和配置20% | 20分 | 完全符合招标文件要求得15分；主要技术指标和配置高于招标文件要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；技术指标一条不满足扣2分，带星技术指标一条不满足扣3分，直到扣完为止。 |  |
| 3 | 信誉4% | 4分 | 投标人或（制造厂家）获得ISO9001-2008质量管理体系认证得4分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 |
| 4 | 业绩3% | 3分 | 以投标人2014年以来的销售类似产品业绩计算，每具有一个类似项目业绩的得1分，最多得3分。 | 以销售合同为准，提供合同复印件加盖投标人鲜章 |
| 5 | 样品 | 20分 | 根据投标人提供的样品进行综合评分，优的得15-20分，良的得8-10分，一般的得1-2分，差的不得分。 |  |
| 6 | 售后服务20% | 20分 | 1、在完全满足招标售后服务的得2分。 2、有丰富的现场技术服务的经验和技术服务和技术开发能力，有高级职称5人（含5人）以上的得5分，5人以下的得2分；有中级以上技术职称人员15人（含15人）以上的得5分，15人以下的得2分。提供相关证书复印件加盖投标人鲜章。 3、在设备故障维修期间能提供同款设备替代工作，不影响采购人全天候使用的得3分（提供承诺函）。提供从事过相关设备对省部级单位租赁和技术服务，能提供合同原件,使用人（单位）可核实的联系方式）得5 分 |  |
| 7 | 节能、环保2% | 2分 | 1.投标企业产品被认定为节能产品的得1分，不提供不得分； 2.被认定为环保产品的得1分，不提供不得分。 | 以国家有权部门机构认定的为准，提供复印件，原件备查。 |
| 8 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。 |  |

注：详细的采购内容和评分表以正式招标文件为准！